## Slide 1: СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ КОСТЮМА СИЗ
Цель – улучшение условий труда медицинских работников, поддержание требуемых параметров влажности воздуха и температуры внутри костюма для создания комфортных условий работы медицинского персонала.
Задачи:
– разработать структурную схему системы климат-контроля костюма средств индивидуальной защиты, определить технические требования к основным элементам;
– произвести оценку энергопотребления и эффективности термоэлектрического преобразования в соотношении с получаемой теплоотдачей для различных сборок термоэлектрических модулей;
– определить конструктивные параметры системы охлаждения термоэлементов;
– осуществить предварительный подбор элементной базы;
– разработать потенциально возможные технические решения по повышению КПД системы климат-контроля костюма средств индивидуальной защиты.
Объект – костюм средств индивидуальной защиты.
Предмет – система климат-контроля костюма средств индивидуальной защиты.

## Slide 2
Типы используемых противочумных костюмов для работы с пациентами, зараженными COVID-19
Противочумный костюм: а) I типа; б) II типа
а) б)

## Slide 3
Внешний вид и характеристики используемого элемента Пельтье
Параметр | Значение
Максимальное напряжение | 15,5 В
Максимальный ток | 5 А (при 15,5 В)
Номинальное напряжение | 12 В
Холодопроизводительность | (max) 36 Вт

## Slide 4: Используемая экспериментальная установка
Экспериментальная установка: а) – состав, б) – фотография с тепловизора
а) б)

## Slide 5
Изменение температуры сторон элемента при недостаточной интенсивности его охлаждения
Chart: t, с
| 0 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39
3 В Горячая сторона | 22.7 | 33.2 | 41.4 | 44.5 | 47.2 | 49.8
3 В Холодная сторона | 22.7 | 16.8 | 13.3 | 12.4 | 13.8 | 16.4
4,5 В Горячая сторона | 21.6 | 32.3 | 44.3 | 47.7 | 50.1 | 52.3
4,5 В Холодная сторона | 21.6 | 11.4 | 11.8 | 14.4 | 16.9 | 18.6
7В Горячая сторона | 21.9 | 36.8 | 48.5 | 53.3 | 59.7 | 64.2 | 67.4
7 В Холодная сторона | 21.9 | 11.2 | 12.4 | 16.1 | 18.2 | 24.5 | 26.1

## Slide 6
Изменение температуры «холодной» ТЭМ при различных типах охлаждения
Chart: t, с
| 0 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 51 | 68
Горячая сторона элемента с вентилятором | 20.2 | 40.1 | 46.9 | 50.7 | 54.5 | 57.4 | 61.3 | 68
Холодная сторона элемента с вентилятором | 20.2 | 14.1 | 11.1 | 14.1 | 17.6 | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 27.3
Горячая сторона элемента с радиатором | 30.1 | 32.3 | 35.6 | 42.3 | 47.8 | 52.1 | 53.4 | 54.6
Холодная сторона элемента с радиатором | 30.1 | 25.3 | 19.1 | 14.1 | 11.4 | 10.9 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4
Горячая сторона элемента кулером | 31 | 32 | 33.8 | 36.8 | 40.1 | 44.5 | 46.8 | 47.9 | 48.2
Холодная сторона элемента с кулером | 31 | 26.3 | 19.5 | 15.5 | 13 | 11.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9

## Slide 7
Зависимость температуры сторон элемента от напряжения питания в установившемся режиме термоэлектрического модуля
Chart: В
| 6 | 4.5 | 3
Кулер 12В, холодная сторона | -11.5 | -9.9 | -7.2
Кулер 12В, горячая сторона | 36.2 | 32.8 | 27.5
Кулер 6В, холодная сторона | -10.5 | -8.3 | -3.8
Кулер 6В, горячая сторона | 38.7 | 35.3 | 30.7
Без кулера, холодная сторона | -6.4 | -5.7 | 0.9
Без кулера, горячая сторона | 49.9 | 40 | 33.7

## Slide 8
Зависимость температуры от подаваемого напряжения на выходе установки системы климат-контроля костюма СИЗ
Chart: t, с
| 0 | 19 | 45 | 63 | 90 | 104 | 117 | 131 | 191
Питание 3В | 24.2 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.7
Питание 4В | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4
Питание 5В | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2

## Slide 9: Выводы:
Инерционность данной системы позволяет использовать релейное регулирование напряжения питания на термоэлектрический модуль для стабилизации требуемой температуры;
Определены предварительные параметры производительности системы вентиляции костюма, а также осуществлен подбор элементной базы: возможно применение аккумуляторных модулей типоразмера 18650;
Рассмотрены потенциально возможные технические решения по повышению КПД системы климат-контроля костюма средств индивидуальной защиты: возможно применение радиатора с большей площадью теплоотведения, а также применение продувочных вентиляторов с большей мощностью.